附件2：

血栓弹力图仪技术参数及配置

- 要技术参数及配置

- 功能：

全血凝血过程动态监测（活化凝血检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；协助诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶对比检测），主要用于判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿普单抗等抗血小板药物的效果（血小板图检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%, ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的功能含量）（功能性纤维蛋白原检测）。

2、特点及性能参数

- 硬件配置：一体机设计，无需外接电脑

- ★技术原理：磁悬浮技术

- 通道数量：4个/台，可通过无线或者有线实现多台级联

- ★通道性能：稳定性相对偏移≤±10%，批内测试重复性CV<≤10%。

- ★操作特色：自动上下杯、自动判别停止、自动脱杯，无需拨杆。

- 平台要求：设备无需水平调节、抗震性能更强。

- ★信息传输：扫描录入信息，无缝对接医院HIS/LIS系统，实现自动建病例及数据上传。

- 运行时间：连续工作时间≥24小时。

- 输出参数：至少包括ACT、R、K、Angle、MA、Ly30、EPL、A30、AA抑制率、ADP抑制率等20个参数。

- 报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。

- ★适用试剂：活化凝血检测试剂、肝素酶包被试剂、AA试剂、ADP试剂、ADP&AA试剂、功能性纤维蛋白原试剂、质控品等配套试剂。

二、售后服务及质保年限

质保1年，终身维修，提供24小时的技术支持服务。